## Características
Lotes
La composición de cada lote es la que se indica en la siguiente tabla:
Lote | Equipo |  |  |  | Número
1 | Microtomo automático |  |  |  | 1
2 | Microtomo semiautomático |  |  |  | 1
3 | Placa fría |  |  |  | 2
4 | Baño de flotación |  |  |  | 1
5 | Criostato |  |  |  | 1
6 | Microscopio multicabezal para formación |  |  |  | 1
7 | Microscopio individual de sobremesa |  |  |  | 3
8 | Armario para inflamables (formol, xolol, alcoholes) |  |  |  | 1
9 | Microscopio para inmunofluorescencia |  |  |  | 1
Características Técnicas Generales
En este apartado se relacionan las características que cumplirán los equipos ofertados indicándose en su caso los requisitos mínimos exigibles.
Las ofertas se cumplimentarán especificando para cada una de estas características, las especificaciones que ofrecen los equipos ofertados, según la estructura que se detalla en este apartado.
Se incluirá en cada sobre la información adecuada según criterios de valoración automáticos o no automáticos, pero manteniendo la misma estructura de la información.
Para la valoración se indica en la columna “Requisito Mínimo”
· El requisito mínimo que obligatoriamente deberán cumplir todos los equipos ofertados.
Característica |  |  | Requisito mínimo | Valor o descripción ofrecido por el fabricante | Página o referencia para localización en la oferta
Lote 1. MICROTOMO AUTOMÁTICO
El equipo tendrá al menos las siguientes características:
● | Deberá ser capaz de desbastar y realizar el corte de la muestra, tan sólo con tocar un botón |  | INCLUIDO
● | Permite ajuste del espesor de corte fino |  | INCLUIDO
● | Permite ajuste del espesor de corte grueso o desbaste |  | INCLUIDO
● | Velocidad de corte variable |  | INCLUIDO
● | Avance horizontal de la muestra |  | Indicar
● | Desplazamiento de corte vertical: Al menos de 12, 25, 35, 70 mm. |  | INCLUIDO
● | Rango de retracción de la muestra: No retracción, 20-100 µm |  | INCLUIDO
● | Mecanismo de seguridad para el usuario |  | Incluido. Indicar
● | Parada de emergencia, interrumpe inmediatamente la alimentación al motor. |  | INCLUIDO
● | Recogedor de desechos integrado |  | INCLUIDO
● | Interfaz de datos USB2.0 |  | Indicar
● | Control Remoto: Bluetooth Wireless remote |  | Indicar
● | Peso inferior a 60 Kg. |  | Indicar
● | Cualquier otra característica que mejore las prestaciones |  | Indicar
Lote 2. MICROTOMO MOTORIZADO
El equipo tendrá al menos las siguientes características:
● | Permite control y selección digital del espesor de corte fino |  | INCLUIDO
● | Permite control y selección digital del espesor de corte grueso (desbastado) |  | INCLUIDO
● | Selección de corte y desbastado realizada por control de un solo botón |  | INCLUIDO
● | Sistema de seguridad de inicio del movimiento de corte |  | INCLUIDO
● | Motorización automática del sistema de corte |  | INCLUIDO
● | Avance horizontal del brazo del micrótomo | Avance horizontal del brazo del micrótomo | INCLUIDO
| ─ | Indicador de distancia del brazo | INCLUIDO
| ─ | Alarma visual de fin de recorrido | INCLUIDO
● | Movimiento vertical del brazo del micrótomo |  | INCLUIDO
● | Sistema de aproximación de muestra |  | INCLUIDO
| ─ | Sistema de orientación fina de la muestra | INCLUIDO
● | Sistema de bloqueo de seguridad |  | INCLUIDO
| ─ | Número de sistemas de bloqueo | Indicar
| ─ | Características de los sistemas de bloqueo | Indicar
● | Bandeja recoge residuos rodeando el soporte de la cuchilla |  | Indicar
● | Mandos de control de tipo magnético |  | Indicar
● | Control de orientación XY |  | Indicar
● | Pinza de fijación con capacidad de giro de 360º |  | INCLUIDO
● | Pedal de control |  | INCLUIDO
● | Porta cuchillas |  | INCLUIDO
● | Mando de control magnético para uso a ambos lados de la unidad (para diestros y zurdos) |  | INCLUIDO
● | Cualquier otra característica que mejore las prestaciones |  | Indicar
Lote 3. PLACA FRÍA
El equipo tendrá al menos las siguientes características:
● | Recipiente de congelación (mmxmmxmm) |  | Al menos 400x275x45
● | Tamaño de la placa | Tamaño | Indicar
● | Refrigerante |  | Indicar
● | Cualquier otra característica que mejore las prestaciones |  | Indicar
Lote 4. BAÑO DE FLOTACIÓN
El equipo tendrá al menos las siguientes características:
● | Diseño ergonómico de perfil bajo |  | Indicar
● | Disposición de los elementos calefactores alrededor de las paredes del baño que evita que los tejidos se peguen en dichas paredes |  | INCLUIDO
● | Interruptor ON/OFF y piloto luminoso de operación |  | INCLUIDO
● | Sistemas de seguridad |  | Indicar
● | Dimensiones |  | Indicar
● | Cualquier otra característica que mejore las prestaciones |  | Indicar
Lote 5 CRIOSTATO
El equipo tendrá al menos las siguientes características:
● | Ajuste de altura motorizado |  | INCLUIDO
● | Retracción del corte desactivable |  | INCLUIDO
● | Permite control del rango de grosor de corte en modo corte fino |  | INCLUIDO
● | Permite control del rango de grosor de corte en modo corte grueso (desbastado) |  | INCLUIDO
● | Posición de enfriamiento rápido de la muestra |  | >=1
● | Superficie plana en ambos lados del estativo para poder depositar accesorios |  | INCLUIDO
● | Contornos redondeados |  | INCLUIDO
● | Estaciones de almacenamiento |  | >=15
● | Guía anti-roll |  | INCLUIDO
● | Portacuchillas para cuchillas desechables de perfil bajo |  | INCLUIDO
● | Peltier (º) |  | ≤50
● | Elevación en altura desde control táctil |  | Indicar
● | Sistema que desecha secciones no deseadas en depósito recogedor de desechos |  | INCLUIDO
● | Soporte de cuchillas con avance motorizado |  | INCLUIDO
● | Permite el control de la velocidad de avance del portacuchillas |  | Indicar
● | Desplazamiento vertical (mm) |  | >60
● | Avance horizontal (mm) |  | >40
● | Tiempo de descongelación (h) |  | ≤1
● | Cualquier otra característica que mejore las prestaciones |  | Indicar
Lote 6. MICROSCOPIO MULTICABEZAL PARA FORMACIÓN
El equipo tendrá al menos las siguientes características:
● | Control X/Y intercambiable a derecha e izquierda |  | INCLUIDO
● | Mandos de enfoque regulables en altura |  | INCLUIDO
● | Revolver para 6 objetivos |  | INCLUIDO
● | Objetivos planacromáticos |  | INCLUIDO
| ─ | 2,5x | INCLUIDO
| ─ | 4x-5x | INCLUIDO
| ─ | 10x | INCLUIDO
| ─ | 20x | INCLUIDO
| ─ | 40x | INCLUIDO
| ─ | >60x o similar | INCLUIDO. Indicar aumentos
● | Binocular |  | incluido
| ─ | Inclinación (º) | >=30
| ─ | Campo de visión | 20mm
● | Oculares con adaptadores de goma |  | INCLUIDO
| ─ | Magnificación | 10X
● | Sistema de iluminación |  | LED
● | Platina |  | INCLUIDO
| ─ | Dimensiones | Estándar. Indicar
| ─ | Desplazamientos | Estándar. Indicar
● | Condensador acromático aplanático |  | INCLUIDO
● | Permite conexión de cámara externa |  | Si. Incluye lo necesario para conectar la cámara
● | Cámara |  | INCLUIDO
| ─ | Resolución | >=5 Mpixel
| ─ | Sensor | Indicar tipo
| ─ | Grabación de video | SI
| ─ | Salidas | HDMI, USB 3.0 Tipo C, etc. Indicar
| ─ | Alimentación eléctrica | INCLUIDO
| ─ | Software necesario | INCLUIDO
● | Funda antipolvo |  | INCLUIDO
● | Coobservación |  | INCLUIDO
|  | Número de coobservadores | 4 + principal
|  | Tubos de coobservación | 2
|  | Accesorios necesarios para coobservación | INCLUIDO
|  | Tubo binocular | 4
|  | Inclinación binocular (º) | >=30
|  | Campo binocular | 20mm
|  | Oculares con adaptadores de goma | Incluido un juego por coobservador
|  | Magnificación de los oculares | 10X
● | Cualquier otra característica que mejore las prestaciones |  | Indicar
Lote 7. MICROSCOPIO INDIVIDUAL DE SOBREMESA
El equipo tendrá al menos las siguientes características:
● | Control X/Y intercambiable a derecha e izquierda |  | INCLUIDO
● | Mandos de enfoque regulables en altura |  | INCLUIDO
● | Revolver para 6 objetivos |  | INCLUIDO
● | Objetivos planacromáticos |  | INCLUIDO
| ─ | 2,5x | INCLUIDO
| ─ | 4x-5X | INCLUIDO
| ─ | 10x | INCLUIDO
| ─ | 20x | INCLUIDO
| ─ | 40x | INCLUIDO
| ─ | >60x o similar | INCLUIDO. Indicar aumentos
● | Binocular |  | INCLUIDO
| ─ | Inclinación (º) | >=30
| ─ | Campo de visión | 20mm
● | Oculares con adaptadores de goma |  | INCLUIDO
| ─ | Magnificación | 10X
● | Sistema de iluminación |  | LED
● | Platina |  | Incluido
| ─ | Dimensiones | Estándar. Indicar
| ─ | Desplazamientos | Estándar. Indicar
● | Condensador acromático aplanático |  | INCLUIDO
● | Permite conexión de cámara externa |  | Si. Incluye adaptador si fuera necesario
● | Cámara |  | Incluido. 1 Unidades
| ─ | Sensor | Indicar tipo
| ─ | Grabación de video | SI
| ─ | Salidas | HDMI, USB 3.0 Tipo C, etc. Indicar
| ─ | Alimentación eléctrica | INCLUIDO
| ─ | Software necesario | INCLUIDO
● | Funda antipolvo |  | INCLUIDO
● | Cualquier otra característica que mejore las prestaciones |  | Indicar
Lote 8. ARMARIO PARA INFLAMABLES (FORMOL, XILOL, ALCOHOLES)
El equipo tendrá al menos las siguientes características:
| Según UNE EN 14470-1 |  | SI
| Resistencia al fuego tipo 90 (90min) |  | SI
● | Dimensiones interiores |  | Al menos 170x100x50 cm
● | Aptos para uso sin ventilación técnica |  | SI
● | Extractor de ventilación |  | Incluido si lo pide el Centro
● | Sistema automático de cierre de las puertas en caso de incendio |  | INCLUIDO
● | Cerradura en cada puerta |  | INCLUIDO
● | Mecanismo de cierre |  | Fuera del habitáculo de almacenamiento
● | Normativa de cumplimiento |  | Indicar
● | Toma de tierra |  | INCLUIDO
● | Cierre silencioso de puertas |  | INCLUIDO
● | Estántes interiores perforados |  | INCLUIDO
| ─ | Número | 3
| ─ | Material | Acero. Indicar recubrimiento
| ─ | Regulación en altura | SI
| ─ | Borde contra derrames | SI
| ─ | Sistema antivuelco | SI
| ─ | Carga de cada estante (kg) | ≥70
● | Cubeto para derrames con bandeja perforada |  | Incluido
● | Volumen de aire renovado (m3/h) |  | ≥9
● | Pérdida de carga (Pa) |  | ≤4
● | Cualquier otra característica que mejore las prestaciones |  | Indicar
Lote 9. MICROSCOPIO PARA INMUNOFLUORESCENCIA
El equipo tendrá al menos las siguientes características:
● | Control X/Y intercambiable a derecha e izquierda |  | INCLUIDO
● | Mandos de enfoque regulables en altura |  | INCLUIDO
● | Revolver para 5 objetivos |  | INCLUIDO
● | Objetivos planacromáticos |  | INCLUIDO
| ─ | 4x-5X | INCLUIDO
| ─ | 10x | INCLUIDO
| ─ | 20x | INCLUIDO
| ─ | 40x | INCLUIDO
| ─ | >60x o similar | Incluido. Indicar aumentos
● | Binocular |  | Incluido
| ─ | Inclinación (º) | >=30
| ─ | Campo de visión | Indicar
● | Oculares con adaptadores de goma |  | INCLUIDO
| ─ | Magnificación | Indicar
● | Sistema de iluminación |  | LED
● | Platina |  | INCLUIDO
| ─ | Dimensiones | Indicar
| ─ | Desplazamientos | Estándar. Indicar
● | Condensador acromático aplanático |  | INCLUIDO
● | Permite conexión de cámara externa |  | Si. Incluye adaptador si fuera necesario
● | Cámara |  | INCLUIDO
| ─ | Sensor | Indicar tipo
| ─ | Grabación de video | SI
| ─ | Salidas | HDMI, USB 3.0 Tipo C, otros
| ─ | Alimentación eléctrica | INCLUIDO
| ─ | Software necesario | INCLUIDO
● | Funda antipolvo |  | INCLUIDO
● | Fluorescencia |  | INCLUIDO
| ─ | Sistema de generación de la fluorescencia | LED
| ─ | Filtros para fluorescencia | 3. Indicar tipos de filtro. Al menos verdes y rojos
| ─ | Filtro RGB (Bayer) | Profundidad de color 3x12 bits, tiempo de exposición 1ms a 1s
| ─ | Revolver para filtros | Incluido. Indicar capacidad
● | Cualquier otra característica que mejore las prestaciones |  | Indicar
Información y Documentación Obligatoria del Equipo
Las empresas participantes en el expediente proporcionarán documentación comprensiva de las especificaciones de los equipos y los requerimientos externos necesarios para el correcto y seguro funcionamiento del sistema que se oferta (dimensiones, consumos, condiciones ambientales, etc.).
Las empresas licitadoras facilitarán los siguientes datos correspondientes a los equipos ofertados:
§ Año de comienzo de fabricación de los productos ofertados. (Información a incluir en la oferta)
§ Período de vigencia en la fabricación de tales productos, comprometiéndose a suministrar todas aquellas piezas de repuesto, despieces, etc. que le pudieran ser requeridas por el Centro durante 10 años desde la finalización del periodo de garantía de los equipos. (Información a incluir en la oferta)
§ Tiempo de garantía en la producción de repuestos desde que se dejen de producir los equipos. (Información a incluir en la oferta)
§ Sujeción a las normas de protección y/o seguridad de acuerdo con la normativa legal en vigor en el momento de la oferta. (Información a incluir en la oferta)
§ Cuando los equipos ofertados consuman material fungible, los licitadores deberán indicar de qué material se trata. (Información a incluir en la oferta)
Deberá reflejarse claramente en la oferta técnica descriptiva de los productos, los puntos de sus características por las que se cumple con todas y cada una de las especificaciones solicitadas en este Pliego, así como la de todos los aspectos por los que se valorará la oferta, según los Criterios de Adjudicación establecidos en este expediente.
Las empresas ofertantes, vendrán obligadas a reflejar las características más sobresalientes de su oferta técnica. Igualmente deberán adjuntar obligatoriamente el "Product Data" oficial del equipamiento ofertado (En castellano o inglés).
Las empresas licitadoras deberán cumplimentar en su totalidad sin modificar el formato, la estructura ni el orden de sus apartados, las encuestas técnicas que se adjuntan en este anexo. En caso de no hacerlo, no se evaluará la oferta en los criterios que correspondan. (Se ruega, a la hora de cumplimentar la anterior encuesta, sean concisos en el contenido de la misma, limitando el número de caracteres alfanuméricos).
Cualquier dato exigido en el PPT, no debidamente cumplimentado, no será objeto de valoración.
Toda la documentación constituyente de la oferta será presentada tanto en soporte papel como digital (CD-ROM o pendrive), debiendo estructurarse en sus sobres correspondientes. El incumplimiento de dicho requisito será causa de no valoración de la proposición.